医疗设备项目政府采购

公

开

招
标
文
件

招标编号：ZZCG2009F-GK-039
浙江省政府采购中心
2009年12月1日

招  标 目  录
第一章、招标公告…………………………………3
第二章、投标须知…………………………………5

第三章、开标和评标须知…………………………11

第四章、评分规则…………………………………13

第五章、内容与技术要求…………………………15

第六章、商务条款…………………………………16

第七章、财务结算程序……………………………18
第八章、浙江省政府采购合同……………………19

第九章、附件………………………………………23

第一章    招 标 公 告

  根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，浙江省政府采购中心受浙江省新华医院、浙江省立同德医院委托，就下列医疗设备项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商参加。

一、招标编号：ZZCG2009F-GK-039
二、招标项目及预算：

	标项
	项目
	数量
	预算（万）
	采购单位

	1
	心律失常射频消融仪
	1
	30
	省新华医院

	2
	尿动力仪
	1
	75
	省立同德医院

	3
	体外冲击波碎石机
	1
	65
	省立同德医院

	4
	全自动器械清洗消毒机
	1
	85
	省立同德医院


具体内容详见《招标内容与技术要求》。

三、投标方的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求，注册资金50万元人民币（含）以上，具有医疗器械经营许可证，设备具有医疗器械注册证，具有有效的产品授权代理书。
四、招标文件的发售

日期：2009年12月10日至2009年12月25日止（双休日及法定节假日除外）。

时间：上午8：30-11：00、下午14：00-17：30。

地点：浙江省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）。

标书售价：200元人民币，售后不退。

购买标书时应出具：需提供加盖公章的营业执照复印件和法人委托授权书。联系人：陶珊珊，电话：0571-88907716。

五、投标截止时间：2009年12月31日上午9时止。

六、投标地点：耀江发展中心3A05会议室（杭州市环城北路305号）。

七、开标时间：2009年12月31日上午9时整。

八、开标地点：耀江发展中心3A05会议室（杭州市环城北路305号）。

九、投标保证金：10000元（人民币），于2009年12月28日下午16：30时前在省政府采购中心服务台（杭州市环城北路305号耀江发展中心一楼大厅）交纳。

十、项目联系人：聂富民    联系电话：0571-88907715。

十一、标书下载网址：www.zjzfcg.gov.cn。

浙江省政府采购中心

2009年12月1日 
第二章    投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

〈一〉“招标方”系指浙江省政府采购中心。

〈二〉“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

〈三〉“货物和服务”系指按招标文件要求的货物和服务。

三、投标方的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。注册资金50万元人民币（含）以上，具有医疗器械注册证，具有医疗器械经营许可证，具有有效的产品授权代理书。
四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真制作《开标一览表》，开标时，投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金

〈一〉投标保证金以银行汇票、支票或现金形式按招标公告的规定时间和地点交纳。

单位名称：浙江省政府采购中心
开户银行：深圳发展银行杭州市分行营业部

银行账号： 11004794112101

注：若投标保证金以现金形式交纳的，须将现金交纳至上述指定银行及帐号，凭银行回单到服务台登记并领取收据。

〈二〉若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

〈三〉投标截止时间后，投标方撤回投标书的、中标方在供货前若违背政府采购合同条款的，我中心将没收投标保证金。

〈四〉为使投标商的投标保证金能在开标前及时到帐，不影响投标活动，请按招标公告的规定时间交纳，因特殊原因无法按时交纳的，不得迟于投标截止时间交纳。

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。
〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。
八、投标文件的组成

商务文件包括：

1、投标书（附件一）；

2、开标一览表（附件二）；

3、货物或服务的详细配置单、偏差表（附件三）及产品彩页等图片资料；

4、商务条款应对表（附件四）；

5、售后服务及培训承诺；

6、投标方认为需要的其他文件资料。

资格文件包括：

1、法定代表人授权书（附件五）和全权代表身份证复印件；

2、投标方一般情况（附件六）；

3、提供符合年检营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）；

4、提供符合年检的税务登记证复印件（加盖公章）；

5、提供截止2009年9月底的财务报表（加盖公章）；

6、验审后的相关资质证明材料。

以商务和资格二份文件分别装订、一起密封，并在封皮上注明：招标单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、全权代表姓名。

投标方应另行制作一份《开标一览表》及相关的报价明细清单并单独密封，密封封面上标明“开标一览表”字样，装入密封袋中，若不提供则按无效标处理。除单独密封的《开标一览表》及相关的报价明细清单外，投标文件正、副本中仍应提供《开标一览表》及相关的报价明细清单。

九、投标文件的签署和份数

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第八条所叙顺序装订。

〈二〉投标文件凡需要盖章处均须由投标单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，投标单位应写全称。

〈三〉投标方应按照“第九章附件七”的格式要求制作投标文件封面，标书正本一份，副本五份。

十、投标文件的递交

〈一〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈二〉招标方接受投标方标书时间

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接受标书。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十一、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格文件的；

〈五〉标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的；

〈六〉与招标文件有重大偏离的投标文件；

〈七〉投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符、投标书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；未提供开标一览表的；

〈八〉未按规定交纳保证金的；

〈九〉投标报价超出预算价的；

〈十〉开标时投标方全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

　　〈十一〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十二、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在2009年12月17日下午16时之前，送至浙江省政府采购中心3楼（杭州市环城北路305号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、投标时间及地点

〈一〉投标时间：2009年12月31日上午9：00时前

〈二〉投标地点：杭州环城北路305号耀江发展中心3A05会议室。

十四、开标地点和时间

〈一〉开标时间：2009年12月31日上午9：00时正

〈二〉开标地点：杭州环城北路305号耀江发展中心3A05会议室。

十五、开标时宣布开标、评标须知。

十六、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，招标方有权拒绝存在此行为的投标方投标或将投标作废。

〈二〉中标后因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的供应商将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

〈三〉本文件未及事项，在签订合同时各方友好商定。

第三章    开标和评标须知

　　一、开标

　　〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方全权代表必须参加。

　　〈二〉开标时，采购中心将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件并进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”及招标方认为合适的其他内容。

　　二、评标委员会

　　〈一〉评标委员会由5人（含）以上奇数的人员组成，其成员由采购管理办公室依法抽取。

　　〈二〉询标期间，投标方全权代表必须在场，负责解答有关事宜。

　　三、对投标文件的审查和响应性的确定

　　开标后，招标方将组织评标委员会按照招标文件要求审查各投标商的投标文件。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示的不一致，则以文字大写表示的数据为准。

　　四、评标原则与方法

　　〈一〉评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、安装实施方案、售后服务、培训计划、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标细则（附后）记名并独立打分，按得分高低推荐中标单位。

　　〈二〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

　　〈三〉在开标、投标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

　　〈四〉在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

　〈五〉 招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

　　五、中标通知

　　〈一〉评标结束后，招标方将于七个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，公告期满，如无投标方质疑，招标方向中标方签发《中标通知书》。

　　〈二〉中标通知书发出后，若中标方放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标方具有同等法律效力。

第四章    评 分 规 则

	评分内容
	分值
	评标细则

	设备投标报价
	45
	【投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×45】，

评标基准价为标项价格最低的投标报价。

	技术指标、品牌因素和市场占有率
	5
	产品的品牌因素和市场占有率5分。

	
	6
	设备的先进程度和需求的正偏离情况满分6分，每项有实质性意义的正偏离加1-2分，无实质性意义的正偏离不加分。

	
	24
	对非关键技术参数的偏离，每低于技术规格中任一条性能要求的扣2分，若偏离超过4个的按重大偏离处理。若是无意义的负偏离，则不扣分。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评委视情况讨论决定。

	售后服务
	10
	售后服务承诺、维护响应满分6分

	
	
	培训方案、培训承诺4分

	公司经营情况
	10
	公司技术力量4分

	
	
	公司经营业绩及经验3分

	
	
	公司信誉、诚信度3分

	总分
	100


备注：1、设备投标报价分计算到小数点后二位（四舍五入）

2、除设备报价分外其余评分项目评标采用整分

第五章   招标内容与技术需求

根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加
标项一、心律失常射频消融仪1台
	序号
	招标规格
	投标规格

	一、
	使用科室
	

	
	心内科用于射频消融手术治疗心律失常
	

	二、
	招标参数：
	

	1、
	射频输出功率0-100W,精度1瓦
	

	2、
	控制模式：温度，功率，手动控制模式 
	

	3、
	温控范围：0－99℃
	

	4、
	阻抗感知范围：0-1000欧姆
	

	5、
	兼容性：兼容电阻、电偶两类温控导管和非温控等主流厂商导管
	

	6、
	主机具备能在放电前、中、后全程检测心内的温度，阻抗等参数
	

	7、
	主机模块化结构，操作方便，具备操作参数设定储存功能
	

	8、
	连续射频放电时间：0-999秒
	

	10、
	程控过滤ECG通道≥2个
	

	11、
	非过滤ECG通道≥4个
	

	12、
	程控模拟输出通道≥5个
	

	13、
	主机具有程控记忆健（可编程个性化模块化参数，开机即使用）≥4个
	

	14、
	可使用获得SFDA批准的8mm消融导管
	

	15、
	支持多参数可选择显示，显示模式任选
	

	16、
	放电过程中可调整设定温度和输出功率
	

	17、
	主机可同冷盐水灌注泵联动
	

	18、
	可与三维导航系统兼容
	

	19、
	有电脑连接接口，可显示术中温度、阻抗等曲线
	

	20、
	多CPU结构，保证故障时不影响正常手术
	

	21、
	温度感应器≥5个
	

	22、
	可加配远程控制单元（可在导管室外控制射频仪）
	

	三、
	配置要求：
	

	1、
	100W心内科射频仪主机 一套
	

	2、
	脚踏                     一个
	

	3、
	计算机联线              一根
	

	4、
	3M参考电极联线        一根
	

	5、
	计算机接口盒            一个
	

	6、
	ECG心电图连线          一根
	

	7、
	接地线                   一根
	

	8、
	电阻/电偶 温控连线      一根
	

	9、
	计算机—数字-ECG连线   一根
	

	四、
	其他
	

	1、
	保修期一年，保修期内免费提供软件升级。供货期：2个月
	

	2、
	用户提出维护或维修请求时，投标人应在3小时内给予响应，48小时内到达现场进行维护或维修。保修期内机器开机率≥95%，如因故障停机，则保修期按停机时间2倍顺延。
	

	3、
	保修期外的维修：用户提出维护或维修请求时，投标人同样应在3小时内给予响应，48小时内到达现场进行维护或维修，保证零配件的及时供应。
	

	4、
	如不能及时修复，由厂家提供备机。
	

	5、
	备件供应不少于十年
	

	6、
	提供操作培训、维修培训及计划
	

	7、
	投标机型要求浙江省内有较多用户，并提供用户名单
	

	8、
	提供CE或FDA、 SFDA认证书
	


标项二、尿流动力学分析仪1台 
	序号
	招标规格
	投标规格

	一、
	适用范围及要求：适用于泌尿外科。 
	

	二、
	技术要求（技术参数和功能）及配置：
	

	2.1
	技术参数和功能
	

	2.1.1
	排尿－膀胱容积压力测定：能作压力－流率分析及P/Q分析A/G图等
	

	2.1.2
	具有尿流率、膀胱压、腹压、尿道压﹑肌电图等所有参数的测量，且可以同步影像测定
	

	2.1.3
	膀胱压力容积测定及顺应性计算
	

	2.1.4
	尿道压力测定：可作尿道内压力分布描记等
	

	2.1.5
	尿道－膀胱压力－尿道压同步测定：能对膀胱漏尿点、尿道漏尿点、加压漏尿点压力分析
	

	2.1.6
	具有压力性尿失禁自动分析
	

	2.1.7
	具有全部检测数据均能自动分析，用户可进行自定义
	

	2.1.8
	具有自动校准功能
	

	2.1.9
	具有事件标记移动、注释显示功能及数据存储记录打印功能
	

	2.1.10
	具有小儿尿动力分析系统，根据年龄自动切入该系统，有特殊的小儿列线图
	

	*2.1.11
	具有直观数字模式来量化外科手术效果的分析系统
	

	*2.1.12
	尿动力主机与计算机主机独立配置，通过蓝牙无线连接；以便医生操作及今后软件升级与维护。
	

	2.1.13
	具有病例管理软件，有开放式数据库，可自动统计分析尿动力学资料，可进行编辑、下载、备份，软件不设密码
	

	2.1.14
	       具备远程CARBEN软件，能在5分钟内，完成软件升级，参数校对，丢失软件恢复，个别指导，软件分享
	

	*2.1.15
	具有同步超声影像学所相匹配的超声探头及软件支持.
	

	2.1.16
	三通道压力传感器压力测量范围：－50cmH2O —500cmH2O、平衡范围：≥±150 cmH2O、测量精度：±1%cmH2O
	

	2.1.17
	尿流率测定传感器测定范围：0 ml/sec——100 ml/sec、测定容积：0 ml——1000 ml、测定精度：±0.2% ml/sec
	

	2.1.18
	水灌注泵灌注流速范围：2 ml/min——100 ml/min，可无级变速、精度：小于1 ml/min
	

	2.1.19
	尿道测压牵引器速度范围：无级变速、精度：≦1mm/sec.、牵引长度：300mm
	

	2.1.20
	肌电传感通道数2个器放大器增益：2,000-20,000、内部噪音<0.1微伏、敏感度1u V/div---50 v/div、电极种类：表面和针形
	

	2.1.21
	中文的尿动力学操作软件
	

	2.1.22
	计算机系统CPU：因特尔双核处理器：533外频以上、内存：≥2 GB、硬盘：≥160GB、20″液晶彩显、彩色打印机
	

	2.2
	附加条件
	

	2.2.1
	同型号产品有较多用户。
	

	2.3
	配置：主机一台，控制电脑一台，及满足上述使用要求的专用超声机一台和其他必备附件。
	

	2.3
	其他必备条件
	

	2.3.1
	提供用户操作手册(警告事项)和维修手册，技术参数彩色样本
	

	2.3.2
	提供同一品牌的有效尿动力主机医疗器械注册证及单独耗材注册证件
	

	2.3.3
	详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及优惠价格
	

	三、
	售后服务
	

	3.1
	维修
	

	3.1.1
	设备验收合格后免费保修二年（保修需提供厂方承诺书原件），保修后免人工费维修，保证零配件供应8年
	

	3.1.2
	免费提供操作和维修培训和软件升级。
	

	3.1.3
	维修响应时间6小时内，24小时修复
	

	四、
	安装及验收要求
	

	4.1
	到货期：中标即日起二个月内
	

	4.2
	安装地点：医院内指定地点
	

	4.3
	安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成
	

	4.4
	安装标准：符合国家有关安全技术标准
	

	4.5
	验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准
	


标项三、体外冲击波碎石机1套

	序号
	招标规格
	投标规格

	一、
	适用范围及要求：适用于泌尿外科体外碎石使用。 
	

	二、
	技术要求（技术参数和功能）及配置：
	

	2.1
	技术参数和功能
	

	2.1.1
	波源系统
	

	2.1.1.1
	液电复式冲击波发生装置
	

	2.1.1.2
	聚焦点冲击波峰值≤26Mpa
	

	2.1.1.3
	焦点冲击波脉宽≤0.8微秒
	

	2.1.1.4
	焦点冲击波前沿≤0.2微秒
	

	2.1.1.5
	焦点冲击波聚焦范围：±7mm
	

	2.1.1.6
	焦点与反射体上端口平面距离：126mm
	

	2.1.1.7
	碎石工作电压：4KV-9KV
	

	2.1.1.8
	电极寿命≥3000次
	

	2.1.1.9
	对模拟结石粉碎后最大颗粒≤2mm
	

	2.1.1.10
	两个脉冲相隔：0.5ms±20%
	

	2.1.2
	拖动系统
	


	2.1.2.1
	机械传动系统最小调节细度≤1mm
	

	2.1.2.2
	三菱PLC编程控制器，液晶人机界面触摸操作台，带遥控功能。
	

	2.1.2.3
	治疗床具有三维运动功能，同时可平面转动90°。
	

	2.1.2.4
	主机的大C形臂可作球面运动，小C形臂上的反射体可作球面运动，还可以90°平面移动
	

	2.1.2.5
	具有自动水真空加温.恒温.循环系统。
	

	*2.1.3
	定位系统（具有X射线及B超双定位功能）
	

	2.1.3.1
	X射线高频球管：固定阳极，焦点标准值:大焦：1.5mm,小焦: 0.6mm
	

	2.1.3.2
	9寸影像增强器：图像分辨力≥12LP/cm，对比灵敏度≤4%。
	

	2.1.3.3
	摄像监视系统：1000线医用国产监视器，东芝系列摄像机，具有两级降噪、存图四幅、带冻结功能。
	

	2.1.3.4
	B超定位装置：任意角度定位
	

	2.1.4
	图像处理系统
	

	2.1.4.1
	碎石图像处理系统：具有图像采集、增强、治疗参数自动采集、降噪、放大储存、测量、打印、术前、术后结石形状的对比、分析病案记录功能。
	

	*2.1.4.2
	B超自动跟踪碎石系统：自动识别结石位置，并控制触发碎石，结石命中率可达98%，减少碎石创伤。
	

	2.1.5
	B超机技术参数：
	

	2.1.5.1
	可配套碎石机使用的国产B超机
	

	2.1.5.2
	高密度电子凸阵探头（腹部用）频带宽2~6MHZ  变频范围2.5/3.0/3.5/4.2/5.0超宽频五变频探头，可视可调；探头的五个频率均可进行谐波成像处理，消除伪像。
	

	2.1.5.3
	凸阵探头角度扫描视野选择：30°--85°，每5°一级可调。
	

	2.1.5.4
	探头插口：主机内置探头插口≥3个、电子按键切换。
	

	*2.1.5.5
	具有碎石机专用软件，有碎石定位中线与动态测量
	

	2.1.5.6
	主机结构：钢材外壳，屏蔽掉碎石机的辐射，增强抗干扰能力
	

	2.1.5.7
	12寸高分辨率逐行扫描显示器，俯仰、左右、旋转可调
	

	2.2
	配置及全套附件：
	

	2.2.1
	主机一套，包括控制台、治疗床、c臂、波源控制系统、影像增强器、摄像监视系统、图像处理系统、B超机
	

	2.2.2
	附件：电极50支、水囊10只、对讲系统1套、专用工具1箱。
	

	2.2.3
	列出详细的配置清单（包括必备的附件）
	

	2.2.4
	提供消耗品的优惠供应价格，评标时作为考虑
	

	三、
	附加必备条件：
	

	3.1
	国内知名品牌
	

	3.2
	保修期：2年
	

	3.3
	交货期：合同签定后30天内
	

	3.4
	维修24小时快速反应
	

	3.5
	免费提供操作和维修培训
	

	3.6
	免费提供软件升级
	

	3.7
	交货地点：用户指定
	

	3.8
	付款方式：货到验收合格后90％，余款1年内付清
	


标项四、清洗消毒器招标规格
	序号
	招标规格
	投标规格

	一、
	适用范围及要求：适用于供应室对手术器械、换药碗、管道等物品进行清洗、消毒、干燥。
	

	二、
	技术要求（技术参数和功能）及配置：
	

	*2.1
	单台腔体有效容积：≥340L，批次处理量≥20个标准筐（340*250*70）
	

	2.2
	门：自动/双门互锁，有效保证清洁区与污染区分开，不锈钢镶嵌玻璃门结构，结实耐用且便于观察；开门方式为垂直上下。
	

	2.3
	腔体材料采用316L不锈钢，面板材料为不锈钢
	

	2.4
	符合国际清洗消毒质量标准prEN ISO15883，并提供相关证明材料
	

	2.5
	程序要求：面板可选程序≥6个，电脑自动控制程序，可依据实际需求在现场对程序进行个性化的编辑
	

	2.6
	LCD显示屏，显示工作程序、温度、时间和整个工作过程的各项参数等
	

	2.7
	具备清洗水压的监测功能，以保证清洗的效果，说明压力监测的工作原理
	

	2.8
	清洗架和腔体的注水口衔接牢靠，要求说明清洗架与内腔的进水连接方式和工作原理
	

	2.9
	加液泵数量≥3个，可加入清洗液、润滑油等添加液，采用电子流量计，保证实际用量的准确性
	

	2.10
	具有“智能灌注”功能，能根据装载量的差异，相应的调整进水量和添加剂注入量等能耗量
	

	2.11
	以国际热力消毒标准计量参数A0值度量消毒效果，手术器械类程序A0值≥3000，消毒效果以A0值的方式在显示屏上显示
	

	2.12
	采用高效能元件，循环泵运行流量≥700L/分钟，干燥风机运行流量≥380m3/小时
	

	2.13
	具有自动故障检测、故障代码显示报警、故障声音报警和故障记录功能
	

	*2.14
	手术器械标准程序（A0值达到600）清洗消毒干燥时间≤45分钟（注明程序过程），提供实际工作程序证明
	

	2.15
	具有预热水箱，缩短工作时间
	

	2.16
	具有内置打印机，记录清洗时间及消毒效果
	

	2.17
	具有数据接口，可与医院原有清洗设备接口接驳利用同一套软件往外部计算机输出数据
	

	2.18
	配置及附件
	

	2.18.1
	数量：1台
	

	2.18.2
	装卸载推车：2辆
	

	2.18.3
	设备原装左右两侧不锈钢挡板：  1套
	

	2.18.4
	5层手术器械清洗架：1套
	

	2.18.5
	4层手术器械清洗架：1套
	

	2.18.6
	弯盘清洗架：       1套
	

	2.18.7
	标准清洗筐（340*250*70）：≥20个
	

	2.18.8
	列出清洗消毒器正常运行所需详细的配置清单（包括必备的附件）
	

	2.18.9
	提供配件优惠供应价格。
	

	三、
	附加必备条件：
	

	*3.1
	国际著名品牌，浙江省内三甲用户≥2家，提供装机用户清单。
	

	3.2
	符合浙江省立同德医院现有场地条件，提供机器实际外形尺寸，包括机器使用所需管道、热水器等，以及开门时的外形尺寸。
	

	3.3
	具有医疗器械注册证等市场准入文件
	

	3.4
	具有ISO或者CE认证，并提供证书
	

	3.5
	保修期：1年
	

	3.6
	提供用户操作手册和维修手册
	

	3.7
	交货期：合同签定后3个月内
	

	3.8
	维修24小时快速反应
	

	3.9
	免费提供操作和维修培训，时间以实际效果为准
	

	3.10
	交货时提供海关报关单。
	


第六章    商 务 条 款

一、付款方式

货款由采购人（用户）负责支付。中标方凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算（具体的结算方式），招标需求中无特殊要求的，由采购人一次性支付。操作方式详见财务结算程序。

二、售后服务

〈一〉保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

〈二〉在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，投标人应承诺在4小时内响应并提出解决方案，8小时之内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。
三、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

四、安装调试（若需要安装调试）

〈一〉安装地点：使用单位。

〈二〉安装完成时间：接到用户通知后在30日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

〈三〉安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

〈四〉中标方免费提供中标设备的安装服务。

〈五〉投标方应在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
五、验收

〈一〉供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

〈二〉投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

〈三〉验收费用由产品供应商承担。

六、交货地点

    交到使用单位。
第七章    财务结算程序

一、未中标投标保证金的领取
自中标公告发出7个工作日后，若无其他问题，携带财税部门统一监制章的往来款收据（开给采购中心，注明招标文件编号），到采购中心服务台办理退款手续。

二、质量保证金的缴纳

中标方在合同签订前，须向采购中心交纳合同总价的5%金额作为质量保证金。中标方的投标保证金可自动转为质量保证金，质量保证金为合同总价金额的5%，不足部分于合同签订前补交。

自货物验收合格后满12个月，若无质量问题,我中心于5个工作日内无息退还，退还手续参见本章第四条。

未按规定交纳质量保证金的，我中心将没收该投标方的投标保证金。

三、货款的结算

货款由采购人负责支付。中标商凭验收提货单（浙江政府采购网上自行下载）、质量保证金凭证（采购中心提供）、发票到采购人处结算，若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

四、质量保证金领取

凭“有财税部门统一监制章的往来款收据（开给本中心）、交入质量保证金凭证、质量回访单”材料到采购中心财务部办理退款手续。

财务部：0571-88907709朱文英；
服务台：0571-88907703孙迅斐

第八章    浙江省政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

                              编号：ZZCG2009F-

                      确认号：

甲方（使用单位）： 

乙方（供应商）： 

鉴证方: 浙江省政府采购中心

浙江省政府采购中心经过公开招标（ZZCG2009F-GK-039），确定乙方为供货单位，经三方协商，达成以下条款。具体如下：

第1条 采购商品清单及合同价格

金额单位：元 

	商品名称
	配置要求
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合同总价：（人民币）元整


注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

 　2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

    第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第3条  交货时间、地点

　　1、乙方在合同签订后   个工作日内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修期为    。保修期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由各使用单位当场负责验收。

合同商品从验收合格次日起7天内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

第六条  质量保证金

合同总价的5%作为质量保证金，由乙方交入鉴证方帐户，自货物验收合格交货（使用）满12个月没有质量问题索赔，由鉴证方退回供方。

第七条  货款的支付

详见财务结算程序。

第八条  其它约定：

    第九条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方要求按照《浙江省省级财政国库集中支付管理办法》规定直接发起支付申请，并要求采购办对其违规情况予以通报。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

    第十条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与鉴证方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十一条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

2、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执一份，鉴证方执二份。

    3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                鉴证方（盖章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址： 

邮  编：                       邮  编： 

电  话：                       电  话： 

传  真：                       传  真： 

开户银行：                      开户银行：

帐  号：                              帐  号：

乙  方（盖章）：               

法定代表人或受委托人            

（签字）：                      

地  址：       

邮  编：              

电  话：               

传  真：               

开户银行：          
帐  号：        

签约时间： 200 年  月  日

                               签约地点： 省政府采购中心
第九章    附 件

附件一

投 标 书

浙江省政府采购中心：

                            (投标单位全称)授权       （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（编号为ZZCG2009F-GK-039）招标活动并投标。为此：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实性、合法性。

3、若中标，投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标书自开标日起有效期为    个工作日。

5、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

       地址：                  邮编：               
       电话：                  传真：                

       投标方名称：                    （公章）

全权代表签字：                  
       投标日期：        年   月   日

附件二  

开 标 一 览 表

投标方名称：             （公章）            招标编号：ZZCG2009F-GK-039
	标项
	品名
	规格型号
	制造商名称
	单价
	数量
	总价
	质量保修期
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）                                   （大写）


 全权代表签字：                     日期：                  

备注：

1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。
2、公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

3、报价表格式按此制作，所报价格包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。
附件三

技术参数对照表

投标方名称（公章）：                               

招标编号：ZZCG2009F-GK-039          标项：        
	序号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、一个标项一张。

2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
    全权代表签字                

  日     期         

附件四

商务条款应对表

	序号
	内 容
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方名称（公章）：                            
招标编号：ZZCG2009F-GK-039    标项          
注：对照商务条款逐项比较填写

   全权代表签字                  

         日 期         
附件五

法定代表人授权书

浙江省政府采购中心：

     （投标单位全称）法定代表人      授权（全权代表名称）为全权代表，参加贵中心组织的编号为ZZCG2009F-GK-039的****项目公开招标活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。
       法定代表人签字（公章）：

                          二○○九年   月   日

附：

    全权代表姓名：                 

    职务：                         

    详细通讯地址：                                  

传真：          电话：          邮编：          

附件六

投标方一般情况

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	其他需要说明的情况
	


说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

                全权代表签字（公章）：

              二00九年  月  日
附件七                                              正（副）本
(项目名称)项目

招标编号：ZZCG2009F-GK-039
标项：（如标书有多个标项）

（商务或资格）

投
标
文
件

投标单位全称
2009年  月  日


6

