1

GCSolution 操作步骤说明

一般操作内容

气相色谱的分析方法含两个方面的参数：分析参数和计算参数

· 分析参数：是指期限色谱主机设定的参数，包括进样口的温度，载气流量、压力、分流比；柱箱温度及温度程序；检测器的温度、灵敏度、电流、采集速度及停止时间。

1． 开机：连好流路，先开载气再开电源，开辅助气，设定流量、温度、检测器参数；
2． 用默认处理参数进行样品分析；
3． 根据图谱调整分析条件，再分析样品，直至得到理想谱图。
· 计算参数：包括峰处理参数（积分参数）、定量参数、定性参数。

4． 峰处理参数：WIDTH \SLOP\T.DBL\DRIFT
5． 确定定量方法（内标、外标、面积归一等）；
6． 选择校正点数，编辑ID表（输入组分的保留时间和标样浓度）；
7． 选择校正次数（每浓度取几次均值）；
8． 选择曲线计算方式（直线、最小二乘或折线 ）；
9． 按从低浓度到高浓度的顺序，分析完所有标样，即完成曲线制作；
10． 进行未知样分析，每次分析结束，自动计算定量结果；

· 分析完了，关机：系统降温后，关电源，关载气。

操作步骤
在顺利启动气相色谱后，设定分析参数并分析待测试样，得到色谱图。对得到的色谱图进行综合评价并调整分析参数（温度、流量、分流比）直到得到理想的色谱图。确定分析条件，在此条件下开始进行样品分析，得到数据CALIB02.gcd、CALIB03.gcd、CALIB01.gcd（软件中含有这些数据）。利用已有数据进行定量分析，步骤如下：

（一）外标法定量

· 假如我们得到了理想的谱图如下所示（CALIB01.gcd）

[image: image17.png]Analysis 1 (Instrument - Admin) - [Batch Table - CALIB.gcb] O x|

oW Instrument Baich Toos Window Help =18| x|
5| ] 6|l FE ] 2| | o) >l

i T ol

Sample Nam | Samp| IST| Sample ID | Sample Type| Method File |  Data File [Dil. Fact| Level# | B

1 Sample A 1 1 |ABC1234  |1:Standard:( test.gcm | CALIBOT.ged 1 1

2 Sample B 1ﬁ 1 |ABC1235 |1:Standard test.gem | CALIBO2.ged 1 2

3 Sample C 1 1 |ABC1236  |1:Standard test.gcm | CALIBO3.ged 1 3

4 Sample D 1 1 |ABC1237  |0:Unknown test.gcm | CALIBO4.ged 1 a





· 编辑定量方法

[image: image2.png]Method - Quantialive Perameters &View [ Eat
Integration Quantitative | Conpound | Group | Perfors 4|2 ]

Quantitation £l

Quanti tative Hethod. 4/‘

Calewlated @ hres O Neight

Carve Fit Linewr Bl

X Axiz of Calib. ( Cone. (° Area/Meight

Window/Band: @ Window %

Window 3 %

Tdentification [Absolute Bt B ~|

EETHE: P 4b
. ERENE

- | Ttemss

# of Calib g = mple Info. BT
Zero [fot Forcet 4 xt————— RTETES

togtine Mot e Mg 0 | amags
it | PR N I

Tdentification | stiaz

Defadt Band [ 01 min | — AREE




· 编辑组分表：在组分表中必须输入组分名、组分类型（目的物质、内标物质或参考物质）、保留时间及相应的浓度四项内容，其他项目可以不输入。
[image: image3.png]X

Integration | Quantitative Compound |Group 410

2] Hame Type |Ret Time| Cone.
T [wropamol  [Taree EEZI
2 [Tsobutyl Meoh|Targe ERI
5 [Tsownyl Alcoko[Tarze s8] o
B Tarze 0.001 E




   [image: image4.png][x]

Tntegration| auantitative Conponnd | group 41

¢ Conc.1]_Concz | Cones
B £ ED o0
z 0 0 o0
3 ™ e jumy
0 0 0 g





· 保存分析方法：编辑完定量参数和组分表，选择“方法文件另存为……”，给方法命名，如：test.gcm。

[image: image5.png]Ele Edt Yiew Method Instrument

' tew ethod File
Open ethod Fie.
Close Method File

Save Method Flle

Save Method As Template.



    

[image: image6.png]21X
BEED: [Qrrojects -] « @ ek

Untited.gem
jweizhi.gem

IHEW:  [rest e [(Bze |
RAFE O [6C Method File (. gen) = mil





· 编辑批处理表：在该表中必须输入的信息有以下几条：

1) 样品类型（Sample Type）：标准样品、未知样品或参考样品；标样为standard，未知样为Unknown。Standard:(i 代表工作曲线第一点;

2) 方法文件名：选择您建立的方法文件，test.gcm；

3) 数据文件名：您要存的数据文件名（实时分析）或已存在的数据文件名（再解析）；

4) 稀释因子：如无稀释时，选择1；

5) 标样的级别：即该标样时工作曲线的第几个浓度点，未知样为0。

[image: image1.png]1400

so0's, E}

Amten

Rt

sy 3

et Lume

[ E)





[image: image16.png]Method - Quantiative Parameters

Tntegration uentitative | Conpound | Group | Performance

[Guantitation
Quanti tative Hethod

© Haight

N =
Caverit e =]
e hting Motk [foms =]

nit forn

X hxis of Calib. C Cone. (& AreafHeight

[Tdentification
Window/Band: & Yindow C Band

Window 3 %
Defalt Bnd  [F00 min

Tdentification [Kbsolute Bt -
Pek Select: M1 Peaks =
Grouping [Group Calibration ]






注：5）中的数值不可大于方法中输入的曲线点数。

按[image: image7.png]


运行批处理表，分析或再解析完标样（数据），保存方法，可以得到下列工作曲线，该曲线可以在工作曲线标签页打开方法文件查看。
[image: image8.png]ColbraionCuve & Conpound.

© Growp

11733450002
3. 120055

0. a9887S
0.9939338

Todo0 20000 o1 2ht Hone
Level] Cone hreal
T 10000 [& T
B 200.00| [ 16,710
5 500.00| [ 2,38

5 Data Files [Chomatogiam

5 Lavet 120000
Hcausor ged IO 00) Peslar L083,153
5 Lavar2 20000

) caneoz gca
& Level3 10000

) caneoa.gea

B/ Report | Calibrat. .. [¥Batch Table| GFTate Ana |





· 利用现有方法进行未知样分析，直接得到定量结果

也可以在再解析窗口打开已存在的数据文件，然后加载所需要的方法文件，即完成对该数据的再解析。

[image: image9.png]Chvomatogiam

[Sample Neme]
Sample B

[Sample D]
ABC1235

[DataAcquied by]

[Acquired Date]
1983122105008
[Sample Type]
Standard
[Leveltt]
T S5 e o
[Resuts-Peak Tabe | [Miethod - Peak Inegration Parameters 83 View [ Edi
Peak Table | Group Results | Calibration Carve | Tntegration |Quantitative | Conpound | Group | Perort LY
Peuke Height = ait =
T Wit e
B 560:0.0 0.00000 5
a0 e
£ 15085.0 199. 18464 [ppm. Sy i
T 14661.5] 199, 16533 [ppm | —
B 12465.6] 199, 17958 [ppm
B 1206.3] 199, 26748 [ppm % o
B 10564.4] 199, 40541 [ppm
in [0 comts
sties
L | I— For  Data 5

B/ Report 8 Dete hna... [Beten Tab1d





（二）内标法定量

· 假如我们得到了理想的谱图如下所示，以保留时间为3.659min的峰作为内标峰

[image: image10.png]1400

so0's, E}

Amten

Rt

sy 3

et Lume

[ E)





·  编辑定量方法





· 编辑组分表：在组分表中需要输入组分名、组分类型（目的物质、内标物质或参考物质）、保留时间及相应的浓度。

[image: image11.png]Method - Compound Table:

Tntegration | Quentitative Conpound | ronp | Pes

2 Home | Type |Ret Time
T Fonane [Tareet 2083
B Decane  [Tareat AU
3 Undecane [B10_<J  3.678
B Dodecans [Tarest [
5 Tridecane [Tarest 6.0
B Tarest 0.001

fd |




  

[image: image12.png]Method - Compound Table

63 View [ 2 Edt

Tntegration| Quentitative Conmpomnd |Gronp | perfornsnce |

fr Cone.1 Conc.2 Conc.3
T [ 20
B 1m0 200
= 1m0 1m0
i 1m0 200
5 o0 200

—|





注：内标物的类型应设定为ISTD；如果工作曲线为两点或两点以上时，内标物的浓度应在同一水平。

· 保存分析方法：选择“方法文件另存为……”，给方法命名，如：test1.gcm。

[image: image13.png]Ele Edt Yiew Method Instrument

' tew ethod File
Open ethod Fie.
Close Method File

Save Method Flle

Save Method As Template.



      [image: image14.png]21
BEED: [Qsamie -] « Bk

ook fcAacsgm
corolgen (st
JudtTrato gen

ALt g

Jasac o

sz

THEW:  [restll en [(Bze |
RAFE O [6C Method File (. gen) = mil





· 编辑批处理表：在该表中必须输入的信息有以下几条：

1) 样品类型（Sample Type）：标准样品、未知样品或参考样品；标样为standard，未知样为Unknown。Standard:(i 代表工作曲线第一点;

2) 方法文件名：选择您建立的方法文件test1.gcm；

3) 数据文件名：您要存的数据文件名（实时分析）或已存在的数据文件名（再解析）；

4) 稀释因子：如无稀释时，选择1；

5) 标样的级别：即该标样时工作曲线的第几个浓度点，未知样为0。

6) 未知样时应输入内标量和样品量



· 运行批处理表，分析或再解析完标样（数据），保存方法，可以得到下列工作曲线，该曲线可以在工作曲线标签页打开方法文件查看。
· 利用现有方法进行未知样分析，直接得到定量结果

也可以在再解析窗口打开已存在的数据文件，然后加载所需要的方法文件，即完成对该数据的再解析。

[image: image15.png]Chvomatogiam

e Fointec Lomsgey e ane
fromatogs T o = = T T U7 Ten pice: |
g 3 i} g [Sample D]
00l I A i e ABLT235
1 2o s 48 5o &0 70 #0980 mn  [DataAcqiedby]
S¥(e10,000) Pealiae 1083249
59 CiromatogafgE TerTow 1987 Tmex 905 4| [AcauredDate]
i ) i
254 e g & i <] [sonskeTyel
&8 ; N g Standard
e b i
0o e 0 A frevet]
o Zw 3 @b 5o &0 70 0 50 mm
[Fesuls -Peak Tabe [Hethod - Campound Table [63view 2 Edit
Pesk Table | Group Results | Calibration Curve | Tntegration| Quentitative Compound | Group | Perornance |
Peake Cone. nit ke e Nene | Type |Bet Tine| Come
T T Tomame — Targat 2083
B 0.00000 v B Decans Targat 2741
B 0. 00000 g B lndscans TS0 35
0 100, 00000 ppm v 0 Dodscans Targat (8]
5 0,000 pon B Tridecems Targat 5068
O 0. 00000 ppm
i 100, 00000 [ppm




















1）         2）      3）       4）     5）     





定量方法：内标法





工作曲线点数





曲线计算模式





是否通过原点





是否有权重





浓度单位





















