上海丽唐环保科技有限公司


无氧水的制备：

配制250ml的5%亚硫酸钠（Na2SO3）溶液，可加入适量的氯化钴（CoCl2）做催化剂。

饱和溶解氧环境：

a)  用蒸馏水冲洗透气膜，并甩干水分，静置在空气中（≥3分钟）等待控制器显示稳定。b) 取水样300~500毫升，在相对稳定温度下充气至少15分钟。当校正时将探棒放入水中且必须同时进行搅拌（至少60转每分钟）。
氧在不同温度和氯化物浓度的水中饱和含量表（气压101.3kPa）
	温度
	CS
	ΔCS
	温度
	CS
	ΔCS

	℃
	mg/L
	mg/L
	℃
	mg/L
	mg/L

	0
	14.64
	0.0925
	20
	9.08
	0.0481

	1
	14.22
	0.0890
	21
	8.90
	0.0467

	2
	13.82
	0.0857
	22
	8.73
	0.0453

	3
	13.44
	0.0827
	23
	8.57
	0.0440

	4
	13.09
	0.0798
	24
	8.41
	0.0427

	5
	12.74
	0.0771
	25
	8.25
	0.0415

	6
	12.42
	0.0745
	26
	8.11
	0.0404

	7
	12.11
	0.0720
	27
	7.96
	0.0393

	8
	11.81
	0.0697
	28
	7.82
	0.0382

	9
	11.53
	0.0675
	29
	7.69
	0.0372

	10
	11.26
	0.0653
	30
	7.56
	0.0362

	11
	11.01
	0.0633
	31
	7.43
	 

	12
	10.77
	0.0614
	32
	7.30
	 

	13
	10.53
	0.0595
	33
	7.18
	 

	14
	10.30
	0.0577
	34
	7.07
	 

	15
	10.08
	0.0559
	35
	6.95
	 

	16
	9.86
	0.0543
	36
	6.84
	 

	17
	9.66
	0.0527
	37
	6.73
	 

	18
	9.46
	0.0511
	38
	6.63
	 

	19
	9.27
	0.0496
	39
	6.53
	 


 1）表中的栏2是氧溶解度（CS），以每升水含若干毫克表示：在101.3kPa压力下，纯水中含有带饱和水蒸汽的空气时含氧量为20.94%（V/V）。

2）氧在水中的溶解度随含盐度的增加而降低，其关系呈线性关系，实际上水的含量可高达35g/L，含盐量以每升水中含多少克盐表示之，表中所列的ΔCS是进行校正时每升每克盐浓度要减去的数值。因此氧在含有ng/L盐的水中的溶解度，要用对应的纯水的氧溶解度减去nΔCS的数值便可求得。

6.3.3 无氧水的制备

在配制250mg/L的5%亚硫酸钠（Na2SO3）溶液，可加入适量的氯化钴（CoCl2）做催化剂。

6.3.4 饱和溶氧水的制备

将恒温水浴的水温恒定在所要测定的温度值上，然后用空气泵向水中连续鼓泡2小时以上。

6.4 响应时间和零值误差的测试

在空气中，将溶氧测定仪的示值调至为10.0mg/L，待值稳定后，把传感器放入无氧水中，同时用秒表计时，当示值下降至1 mg/L 时所需时间，即为响应时间；然后再继续记时至5min末，溶氧测定仪的示值即为残余电流引起的零值误差。

上海市闵行区中谊路1215号富莎商务大厦4F-A13                             www.re-tone.com.cn


