水质监测仪器基本知识总结

部分行业品牌：

A 美国哈希 德国E+H  德国WTW  美国奥利龙  加拿大AquaMetrix  法国AWA 意大利SYSTEA  意大利哈纳  德国ISI  美国GF  日本东丽  日本岛津

B 台湾上泰 合泰  上海任氏  

C 宇权 苏州金点 上精科 上海三信  

D 阔思 浪尚 多那等

应用领域：

A锅炉用水：硬度，溶氧，电导率 钠离子

B 污染源监测：COD  PH 流量等 蓝藻（P）监测

C BOD（生化需氧量） 细菌  污水处理厂

D TOC（总碳）----制药行业使用的多

常用仪表简介：

1 PH计：主要是通过测量氢离子浓度的大小以换算出对应的PH值，依此来判断水质的酸碱度，进而对水质进行改良或者对工业要求进行加酸加碱的控制。常用的探头有玻璃探头，塑胶探头以及金属探头。一般探头的价格从高到低的顺序是金属探头最高，其次是玻璃探头，再者是塑胶探头。对于一些特殊场合的水质，要对探头进行适当的选择。最常见的就是含HF酸的溶液以及含氨离子的溶液，在选择时要考虑到探头是否能够使用。比如含HF酸的溶液，要用抗HF酸的电极，也就是我们常用的锑电极；含氨离子的溶液，所选择的参比电极里面的参比液不能含有Ag离子。PH计所测量的参数值一般为0-14，特殊条件另行对待。

2 溶氧仪：亦即溶液中所含有的氧气的多少，一般以mg/L为单位。

3 电导率：溶液中离子的导电能力，一般以us/cm，ms/cm为单位。

4 余氯仪：测量水中所含有的残余氯离子，一般以mg/L为单位。主要是对自来水，泳池水进行测量，以达到消毒的目的。

5 浊度仪：主要用来测量水中悬浮物的浑浊程度，一般以NTU为单位。

      悬浮物（浓度仪）：测量水中所溶解的悬浮物的浓度，一般以mg/L为单位。

选型注意事项：

在对仪表的选型中，一般以在线仪表较为难选型，现就在线PH计选型做一简单介绍。

1．探头的选择：首先要清楚对方所测量的水质，如是一般污水，可选用常规探头；如是含有HF酸或者氨离子的污水，则按上述选择探头。

2．表头的选择：要了解对方是否需要控制泵的加药，如果需要，则所配表头必须带有继电器控制功能；如果只是简单的测量一下PH值，则无须带继电器控制功能。还要对输出方式有所了解，比如要不要4-20mA输出或者RS-485通讯功能。

3．温度探头的选择：需要了解客户的温度范围，是否需要温度补偿，如果需要，则要配相关的温度探头。

4．安装方式及尺寸：对表头及探头的安装方式要比较清楚，尤其是探头，是管道安装还是反应池安装，要做到心中有数，以便选择探头类型。另外，开孔尺寸最好告知客户。

    5．初步预算：一整套的PH计一般包括一个表头，一个探头，一套安装夹具以及5米（或者10米）的延长线，可视客户的需要对其进行报价。

工业在线PH计选型表
	1
	测量介质的腐蚀性
	

	2
	测量介质的不腐蚀的材料
	€ PP-R（聚丙烯） € 不锈钢  € 聚四氟乙烯

	3
	测量系统的温度
	 

	4
	测量系统的压力
	 

	5
	传感器的长度
	 

	6
	传感器的直径或螺纹
	 

	7
	PH电极导线（传感器与控制器之间的）长度
	 

	9
	在线PH计测量形式
	€ 插入式
	€ 流通式


溶氧仪的选型：

  传感器：应用场合，量程，安装方式，电缆线等

  变送器：输出 供电电源 等

  环境：压力，温度，防护等级等

同行对比：

    在同行中，相对来说中端仪表的用量要较大，因高端仪表目前在国内的价格很多客户接受不了，而低端仪表质量也是一个较大的问题，中端仪表无论在质量还是价格上，都被客户所认同。

针对的客户类型：  

在线水质分析仪器主要是针对污水处理厂家及工程公司进行配套的，实验室仪器主要是针对高校及相关设计院服务的。广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，在大型污水处理厂、工业制程监控等应用中表现卓越。

销售模式：

目前主要以电话销售，网络销售以及外出出差为主。

