
YSI溶解氧传感器使用应注意的事项
美国YSI溶氧仪享誉世界，独树一帜，其优良的性能，简便的操作成为环保监测部门和水产养殖业精确测量溶解氧的利器。550A(取代YSI-55)，556，600、6820、6920等多参数探头式水质连续监测仪更是低成本,  免维护水质连续检测分析仪的首选。东南科仪代理，东南科仪技术部门帮助您正确使用，保证您的溶氧仪长久为您服务。  
一．日常使用注意事项 
  1．每天使用前做一次标定，采用水饱和空气法，一天内即使关过机也不必再标定；  
  2．标定和测量时的温度不要相差太大，不超过＋/－5℃为宜；  
  3．读数不正常一定要更换溶氧膜（如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定）；  
  4．换溶氧膜时电解液内不能留有气泡，膜不能折皱，多余的膜割除干净；  
  5．传感器电解液干了一定要更换溶氧膜；  
  6．换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液，滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起，压上溶氧膜，不留气泡；盖膜要注入半量新电解液，旋紧；  
  7．盖膜更换后即可使用，普通膜更换后应放置一夜，让膜与电解质完全平衡；  
  8．溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净，不能损伤膜；  
  9．东南科仪技术部推荐在正常使用条件下，4周换一次溶氧膜，但在水质条件好、维护得当的情况下，甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作，但前提是每次标定读数正常；  
  10．测量时如果底部不断冒气泡，应将传感器头朝上，绑在电缆上，不能让气泡停留在溶氧膜表面；  
  11．普通溶氧传感器测量时需要搅拌，适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列（MEA）测量时无需搅拌； 
二、标定  
   1．采用水饱和气法；  
   2．标定时最好以“％”方式，除非有特定要求，避免以“mg/l”方式；  
   3．将传感器置于瓶（标定瓶，或者溶解氧电极储存瓶）内湿气中，但瓶不与水直接接触，标定瓶与大气不要完全隔离（不能阻断空气交换）；  
   4．放置15分钟以上，让水气饱和，趋于平衡，或溶氧（饱和度读数）和温度读数稳定；  
   5．输入正确的大气压数值（以mmHg柱）；  
   6．标定稳定与实测温度相差不大于＋/－5℃；  
   7．确定标定值。 
三、维护 
   1．DO charge 超出25－75要打磨传感器；  
   2．DO gain 超出1＋/－0.4要打磨传感器；  
   3．打磨前洗净、擦干传感器，金阴极用400目砂纸打磨，银阳极用800目砂纸打磨，平行打磨10－15次，冲洗擦干，滴上2－3滴新电解液甩干，灌满电解液，换上新膜；  
   4．传感器插口应干燥、清洁，严禁潮湿或沾污；  
   5．传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时，用3％氨水浸泡一夜，然后冲洗干净，或用超声波清洗，换上新膜，重新标定；  
   6．标定时读数不稳定，或响应慢，应对传感器进行维护（打磨、氨水浸泡或超声波清洗）。
四、存贮  
短期 
   1．将传感器置于储存瓶内，保持储存瓶内有少许水，放入一点棉花或者海绵便于保持湿气，但不直接与水接触，将瓶口密封，定期检测，保证瓶内留有适量水。  
长期  
   2．传感器用去离子水洗净擦干，灌新电解液，装上新膜，放置阴凉处；  
   3．或在标定杯装适量水，将传感器置于杯内密封；  
   4．1－2个月检测一次，保证水不干，不滋生微生物。

