
PH电极使用注意事项
  注意事项为： 
1.电极不得测试非水溶液，如油脂、有机溶剂、牛奶及胶体等等，若不得以测试必须马上清洗，用稀NaHCO3溶液浸泡清洗，时间不得太长，然后用蒸馏水漂洗干净。
2.电极正常测试水温为0-80℃，超过80℃极易损坏电极。 
3.电极不得测试含F-高的水样。 
4.每次测试结束,电极都须用蒸馏水冲洗干净，特别是测量过酸过碱溶液。 
5.电极保护套内的KCL溶液（3 mol/L）要及时补充不能干涸。 (
6.当测试含络合剂、过氯酸及较高浓度的S2-、CL-等溶液时，会影响电位，不易达到平衡蛋白质沾污，用胃蛋白酶溶液浸泡/HCL   无机物污染，稀盐酸( 有机物污染，清洁剂＋温水( S2-污染隔膜，用硫脲/HCL浸泡(矿物油脂污染，用异丙醇或甲苯去除 
电极的保养：每隔一段时间电极就应进行保养,步骤为： 
1.先用中性洗洁精溶液浸泡5-10分钟，冲洗。 
2.再在丙酮或乙醚中浸泡3-5分钟（注意不得用无水乙醇，否则会影响pH寿命）清洗。 
3.再用1-3%稀HCL浸泡5-10分钟，清水清洗。保养后将电极放置于蒸馏水中浸泡10分钟，再清洗,经上述步骤处理的电极，较正后可以正常使用，如果以上步骤处理后效果仍不明显，可以采用下述步骤进一步处理： 1.用10%铬酸溶液浸泡数分钟，置于蒸馏水中浸泡过夜。 2.用5%HF溶液浸泡半分钟，淋洗干净。这两种方法将直接影响电极寿命，不到万不得以不得使用。

